拟采购进口设备参数表

一、瓶口分液器

（一）用途：

可用于科研研究，卫生单位分配液体药品、试剂等。适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等。

（二）技术要求及配置:

- 产品内容：瓶顶分配器、带再流通的排放管、伸缩填充管、通气/流通管、瓶体适配器

- 瓶体适配器对应填充管长度：

- 瓶体体积                                     对应填充管长度

- 1ml、2ml、5ml、10ml                          125-240mm

- 25ml、50ml、100ml                            170-330mm

- 储存温度标准：-20℃～50℃

- 工作温度标准：15~40℃

- 蒸汽压力最大值需达到60毫巴，缓慢抽吸应超过300mbar，以防止液体沸腾。

- 运动学粘度最高应达到500平方毫米，密度应达到2。2g/cm³

- 瓶顶分配器的液体可以直接从供应瓶中分离，并有数字、模拟可调和固定体积三种模式可选。

- 瓶顶分配器应标有DE-M，可选择行配备再流通（通气）阀。

- 能够分配烈性试剂，包块浓缩酸，如以氢氧化钠，氢氧化钾，盐水溶液为基底的。

- 能够分配有机溶剂，包括氯化和氟化碳氢化合物、浓缩酸、三氟乙酸、四氢呋喃和过氧化物。

- 不可使用的情况应控制在以下范围内：

-和 A1A-陶瓷、ETFE, FEP, PFA 和 PTFE （聚四氟乙烯）相反应互斥的液体

-和硼硅酸盐玻璃相反应互斥的液体（例如，氢氟 酸）

-被铂铱催化分解的液体

-盐酸＞20%,硝酸＞30%

-四氢呋喃

-三氟乙酸

-爆炸性液体（如二硫化碳）

-悬浮液（例如，木炭）作为固体颗粒可能会堵塞或损坏仪器

-会和PP（螺帽）相反应互斥的液体

- 瓶顶分配器应至少可选配带在循环阀的弹性排放管，选配附件的线圈最大拉伸值应达到800mm。

- 瓶顶分配器可在130℃、2bar的条件先进行高压灭菌。

- 产品在量程范围≤1ml时，精准度≤±0.6，偏差系数≤±0.2；产品在量程范围≥1ml时，精准度≤±0.5%，偏差系数≤±0.1%。

- （三）资质：

- 医疗器械经营企业许可证

（四）服务：

- 验收合格后，整机免费保修一年，终身维修。

- 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

- 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。